仪表车间 一班班长岗位安全生产责任卡

| 岗位名称 |  | 一班班长 | 责任范围 | 温度、压力、流量、液位、分析仪、调节阀、皮带秤等常规仪表巡检、维护、检修。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全生产职责 |  |  |  |
| 1 | 严格执行相关法律、法规、规章、标准及公司规章制度。 |  |  |  |
| 2 | 组织班组工作会安排班组工作，组织月度班组安全例会 |  |  |  |
| 3 | 组织班组安全和业务技能培训、新进员工四级安全教育培训及班组各项活动 |  |  |  |
| 4 | 负责班组计量器具的安装、调试、维护、检查、维修、更换及报废工作并建立台，落实变更管理要求。 |  |  |  |
| 5 | 负责可燃有毒报警系统的维护保养校验工作，建立台账。负责放射性仪表的日常检查，建立台账。 |  |  |  |
| 6 | 组织学习劳动防护用品、器具和消防器材的使用及应急演练工作，参与事故、事件应急处置并落实事故防范措施。 |  |  |  |
| 7 | 组织班组日常安全检查，组织班组仪表设备专项检查和班组综合安全检查，发现并上报异常情况和隐患，实施整改。 |  |  |  |
| 8 | 指导督促员工办理仪表检修作业票，落实安全措施，检查工具完好情况，制止和纠正“三违”行为，实行高危行为管理。 |  |  |  |
| 9 | 负责班组仪表设备的优化与改进，做好修旧利废与备件管理工作。负责制定班组仪表设备的检修计划和方案，组织检修，参与验收 |  |  |  |
| 10 | 负责班组风险分级管控和隐患排查治理。 |  |  |  |
| 11 | 负责落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于责任划分、目标指标、交通安全等。 |  |  |  |
| 12 | 国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。 |  |  |  |

仪表车间 一班班长 岗位操作/检修规程卡

| 主要内容 | 正常控制要点 |
| --- | --- |
| 检修规程 | 1、压力表：满量程1/3≤测量值≤满量程2/3； 2、热电偶温度计：最大允许误差±1%FS； 3、热电阻温度计：最大允许误差±0.5%FS; 4、液位变送器：最大允许误差±5%FS; 5、分析仪：最大允许误差±2%FS; 6、流量计：最大允许误差±0.5%FS |
| 作业标准化 | 1、380V电动阀； |
|  | 2、HRS循环槽液位调节阀； |
|  | 3、涉酸法兰式温度（停车更换）； |
|  | 4、蒸汽管道温度更换垫片； |
|  | 5、PH计比对校验； |
|  | 6、仪表设备接线调试标准； |
|  | 7、有毒可燃报警仪比对标准； |
|  | 8、浓缩蒸发器液位计； |
|  | 9、焚硫炉温度计（临时停车）更换； |
|  | 10、电导率比对校验； |
|  | 11、硫酸流量计检修； |
|  | 12、精硫泵出口压力检查标准化； |
|  | 13、酸管道压力膜片检查； |
|  | 14、锅炉液位计送检标准化； |
|  | 15、锅炉给水流量检修标准化； |
|  | 16、S3透平风机放空阀。 |